**全自动化学发光免疫分析仪**

1. ★检测速度≥240T/H，ALP标记的辉光型化学发光
2. 急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本，优先处理
3. 最快出结果时间：≤18min
4. 拓展功能：支持与同品牌生化产品扩展互连
5. ★样本位:采用轨道进样，一次性同时上样≥300个样本
6. ★试剂位：试剂位≥36个，可以同时分析36个项目
7. 样本针：采用钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能
8. ★样本针清洗：使用钢针加样，样本针携带污染率≤0.1PPM
9. 样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管
10. 试剂规格：仪器配套试剂至少每种有两种包装规格（50T和100T）
11. 试剂在机混匀：独立混匀构造及试剂瓶混匀装置，支持磁珠试剂在机混匀
12. 试剂在线更换：仪器测试进行中支持试剂在线更换，试剂冷藏：2-8℃
13. 反应盘恒温：恒温槽固体直热，日常免维护保养
14. 促甲状腺激素（TSH）:为第三代，功能灵敏度≤0.02uIU/L
15. 传染病项目：乙肝五项通过欧盟CE List A认证（提供证明文件）
16. 特殊项目：所投产品可测定BNP、PROGRP、AMH等特殊项目（提供试剂注册证）
17. 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法
18. ★校准要求:采用独立注册的原厂校准品，并提供原厂校准品独立的注册证（不少于5个项目，且不能和试剂盒共用一个注册证）
19. 网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力
20. 所投设备试剂肿瘤类、甲功类需为安徽省带量采购交易目录