**除颤仪技术参数**

1. 具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。
2. 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3. 除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。
4. ★具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。
5. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
6. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
7. 监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。
8. ★标配1块电池可支持360J除颤210次以上，可选配两块锂电池支持360J除颤420次以上。电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
9. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
10. ★彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
11. 体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
12. 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
13. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
14. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。