床单位消毒器

1. 采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；
2. ★床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长、安全系数高；
3. 机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线；
4. 消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人；
5. 杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；
6. 采用液晶显示屏，按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作；
7. ★机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调，默认时间10min快速消毒；
8. 可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；
9. ★采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；
10. ★双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配；
11. ★臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
12. ★对大肠杆菌杀灭对数值＞3；对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；对白色念珠菌的杀灭对数值＞3。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
13. ★产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书）
14. 采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告；
15. 床单位消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；
16. ★产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；
17. ★产品通过CE认证，提供CE认证证书；
18. ★在安徽省合肥有常驻办事处或分公司（提供营业执照），不接受授权经销商处理的售后服务。