## 视频喉镜招标参数

1. **整机参数**

1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%

1.2 显示屏：3.0英寸 电容触摸屏

1.3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°

1.4 摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)

1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率640x480

1.6内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时

1.7 软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能

1. **一次性使用喉镜片**

2.1防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层。

2.2 配备同一厂家的成人款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌

**3、工作环境**

3.1、温度：-5℃--+50℃

3.2、湿度：10%--85%（非冷凝）

**4、存储**

4.1、标配8G SD卡：可存储3万张分辨率为640\*480，格式为jpg的图片 或

可存储最长4小时分辨率为640\*480，格式为mp4的视频

4.2、可选配32G SD卡：可存储12万张分辨率为640\*480，格式为jpg的图片 或

可存储最长16小时分辨率为640\*480，格式为mp4的视频