- 生物安全柜

- ★1、型号规格：A2型，气流循环设计为 30% 过滤后空气排向室内 / 排风系统，70% 过滤后空气循环使用。

- ▲2、、气流速度：下降风速0.30-0.40m/s，流入风速≥0.55m/s

- 3、回风技术：滑动窗吸入采用无阻隔回风技术

- 4、尺寸：内部尺寸长度≥1300mm，宽度≤650mm，高度≤650mm

- 外部尺寸长度≥1500mm，宽度≤800mm，高度≤2100mm

- 柜体设计：柜体 10°倾斜角设计，符合人体工程学；负压环绕双层箱体，500Pa 条件下无泄露

- 操作区材质：SUS304 不锈钢一体化结构，便于清洁

- 滑动窗：厚度 > 5mm，可任意升降定位（免维护），支持全幅清洁（可下拉至操作台面下清洁内部）；开启高度限位报警系统与照明联动，开滑动窗紫外灯自动关闭。

- ▲8、过滤效率：垂直层流负压机型，送排风系统均采用 “零泄露” ULPA 超高效过滤膜，对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995%，洁净度达 ISO 4 级；

- ▲9、过滤器防泄漏检测：可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%；

- 10、照明：操作区照明≥900lux；

- ▲11、噪音等级：≤65dB（A）

- 12、风机系统：进口直流无刷节能电机（190-240V 电压波动补偿，阻力感应补偿），搭配智能风量自动补偿系统，过滤器阻力增加 50% 时风机变化＜10%；

- 13、风速监测、负压保障：配备带温湿度补偿功能的微风速传感器，实时精准监测下降 / 流入风速，保证气流屏障稳定。

- 14、生物安全：菌落数≤5 CFU / 次；交叉污染安全性菌落数≤2 CFU / 次；人员安全性（撞击式采样器≤10 CFU / 次，狭缝式采样器≤5 CFU / 次）

- 15、联锁保护：紫外灯与照明互锁（风机 / 照明关闭时紫外灯方可运行，开滑动窗紫外灯自动关）；滑动窗过高报警与声光联锁

- 16、显示控制：LCD 液晶显示屏，触摸按键操作，多重密码设置；实时监控流入 / 下降气流流速、滑动窗状态、安全报警，显示过滤器寿命（颜色指示维护 / 失效）

- 17、紫外灯功能：智能定时功能，与滑动窗、照明联动控制

- 18、节能模式：工作人员暂停操作时关滑动窗，安全柜低速节能运行（维持洁净度），重新操作即刻恢复正常。

- 19、过滤器维护：实时监控 ULPA 过滤器状态，失效报警提醒；阻力感应补偿延长过滤器寿命

- 20、安装搬运：支架式设计，支架与柜体可分离，便于搬运安装；

- 21、生产日期：设备的生产日期须在2025年1月1日及之后

- 显微镜

- ★1、光学系统：采用UIS2 无限远光学系统，齐焦距离≤45mm（符合国际标准）.标配含明场、暗场观察方法，可升级相差、偏光、荧光等观察方式。

- ▲2、载物台：低位设计，钢丝传动（无齿条），高度≤140mm，XY 移动范围≥76mm×52mm，支持双手不离开桌面操作，可单手快速滑入 / 滑出样品；具备 XY 移动锁定功能。。

- 3、调焦机构：载物台高度调节（粗调行程15 mm），细调焦旋钮最小调节幅度2.5μm。

- 4、观察筒：三目观察筒，瞳距调节范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜（防霉处理）：10X，视场数≥20；具备50/50分光切换功能。

- 5、照明系统：内置LED 透射光照明系统；光源寿命6万小时。

- ▲6、聚光镜：≥7孔通用型多功能聚光镜，内置相差环及暗场环，4X-100X 物镜转换，无需移动顶透镜，便于快速镜检。数值孔径NA=1.25（油浸时）。

- 7、物镜转盘：≥5孔内旋式结构。

- 8、物镜（防霉处理）：平场消色差物镜，参数需提供厂家说明书佐证：

- 4X (N.A.≥0.1, W.D≥18.5mm)

- 10X（N.A.≥0.25，W.D≥10.6mm）

- 40X (N.A.≥0.65, W.D≥0.6mm)

- 100XOil (N.A.>1.25, W.D≥0.13mm)

- ▲9、锁定功能：含孔径光阑锁定功能（与载物台 XY 锁定构成定位销锁定体系）；

- 10、光学元件：均采用环保无铅玻璃。

- ▲11、数字化配置：支持高清数字化观测，配备≥2000 万像素高灵敏度科学级CMOS相机、专用分析软件及数码 C 接口；可连接电脑实现实时显示、拍照录像、测量标注等操作。

- 12、设备资质：医疗器械注册证/备案证，需提供加盖原厂公章的证明材料。

- 13、生产日期：设备的生产日期须在2025年1月1日及之后

- 电解质分析仪

- ★1、检测项目：K⁺、Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺、pH、Li⁺、TCO₂、nCa、TCa、AG（支持多参数组合）​

- ▲2、精度要求：K⁺、Na⁺、Cl⁻项目 CV 值≤1%；Ca²⁺、Li⁺项目 CV 值≤1.5%。

- 3、样本特性：血清样本，最小样本量≤80μl​

- 4、检测效率：电解质项目吸样至出结果≤40 秒​

- 5、人机交互：高清触摸屏，交互式菜单​

- 6、智能功能：故障自动报警及排除，自动一点 / 两点定标，支持人工定标，自动调整斜率与均差参数，一键式维护（自动检测、判断、校正）

- 7、进样系统：原始管直接加样（无需分装），含液面检测、采样针防碰撞功能​

- 8、扩展配置：可选自动进样盘（≥20 个测试位，含急诊位、质控位）​

- 9、数据管理：断电数据存储与再现，存储量＞5000 条，支持无限扩展；预留网口，免费无缝对接 LIS 系统（实时数据传输）​

- 10、试剂安全：一体化试剂包（降低生物污染，符合环保要求）

- ★11、室间质评：2024年国家卫生健康委临检中心室间质评中具备单独分组，上报家数≥200 家

- 12、售后服务：所投产品生产厂家针对本次招标项目的厂家售后服务承诺函

- 13、设备资质：医疗器械注册证，提供证明材料，加盖原厂公章

- 14、生产日期要求：设备的生产日期须在2025年1月1日及之后

- 尿液分析仪

- 1、检测功能：具备尿干化学检测功能，可外接条码阅读器，有异常值标记功能；

- ★2、检测项目：干化学检测参数≥14项，具体包含尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重 、PH、维生素C、肌酐、微白蛋白、尿钙；

- ▲3、测试原理：采用多波长光电比色法，确保检测精度；

- 4、测试：支持自动连续测试，连续检测速度≥500T/H，可自动感应并运送待测试纸条。

- ▲5、修正干扰：可自动修正试纸非特异性、PH、比重、颜色对测试结果的影响

- 6、携带污染率测试：检测最高值阳性样本后，随即检测阴性样本。除比重和pH外，其他项目的阴性结果不得呈阳性。

- 7、与适配试纸条的准确度：阴阳性判定正确率100%，阳性项目的浓度等级读数，与标准值相差≤±1级，且所有偏差必须同向。

- 8、重复性：测试结果变异系数CV≤1.0%

- 9、辅助装置：配有废料收集装置

- 10、操作界面：搭载触摸式显示屏；

- 11、结果显示：支持中、英文显示全部检测数据；

- 12、数据存储：可存储9999条记录，支持随时调取查阅；

- 13、打印功能：内置式热敏打印机，可自动打印检测结果，同时支持外接针式打印机。

- 14、系统对接：预留配置网口，可免费无缝接入实验室管理系统（LIS），实现实验数据实时传输

- 15、设备资质：医疗器械注册证，提供证明材料，加盖原厂公章

- 16、系统配套性要求：具有原厂配套试纸、质控品；并提供项目注册证明

- 17、生产日期要求：设备的生产日期须在2025年1月1日及之后

- 凝血分析仪

- 1、测试速度：PT≥180测试/小时。

- ★2、可开展检测项目：PT、APTT、TT、FIB、D - 二聚体，因子 II/V/VII/X/VIII/IX/XI/XII、vWF，AT-III、FDP、等（需提供配套试剂注册证及说明书，证明适配所投机型）。

- ▲3、血小板功能检测：支持Ara（花生四烯酸），ADP（二磷酸腺苷）、COL、RIS（需提供配套试剂注册证及说明书，证明适配所投机型）。

- ▲4、检测波长：≥2个，具备多波长检测功能。

- 5、检测通道：仪器检测通道≥8个。

- 6、试剂位：仪器试剂位≥38个。

- 7、进样器：一次性上机样本≥50个。

- 样本质量智能检测：检测前监测样本溶血、黄疸、脂血情况。

- 样本量监测：自动检测样本量不足或过多。

- 特殊功能：具备自动再检、自动连锁筛选及凝血因子抑制物分析功能。

- 交叉试验功能：可实现混合交叉实验，提供即时型、延迟型检测结果。

- 凝固曲线波形分析：通过凝固曲线求导分析，在无额外成本下提供更多止凝血系统疾病信息。

- ★13、室间质评：2024 年全国凝血试验分组数据中，PT 组实验室数≥200家（提供室间质量评价报告）。

- 14、系统对接：预留配置网口，可免费且无缝接入实验室管理系统（LIS），实现实验数据的实时传输

- 15、售后服务：所投产品生产厂家针对本次招标项目的厂家售后服务承诺函

- 16、设备资质：医疗器械注册证，提供证明材料，加盖原厂公章

- 17、生产日期要求：设备的生产日期须在2024年7月1日及之后

- 全自动生化仪

- 分析方法：终点法、动力学法、固定时间法。

- 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、胸腹水等。

- ★3、检测速度：≥1000 测试/小时（不含ISE）。

- 4、ISE模块：速度≥1200 测试/小时。

- ▲5、同时在线分析项目：≥120个。

- ▲6、单盘试剂位：≥180个，支持24小时 2-8℃冷藏。

- 7、去盖模块：去盖速度≥300管/小时，支持废盖消毒；自动识别有盖试管。

- 8、样本量：1.0μL～25.0μL，0.1μL递增。

- 9、样本位：≥180个，可连续进样，含独立急诊通道。

- 10、试剂量：10-200μL。

- 11、反应杯位：≥200个。

- 12、最小反应体积：≤70μL。

- 13、搅拌杆：≥4 根。

- 14、试剂针：具有有液面检测、随量检测、立体防撞、气泡检测

- 15、样本针：具有液面检测、随量跟踪、气泡检测、立体防撞、堵针检测功能

- 16、样本针清洗：机内全自动超声波清洗；样本针携带污染≤0.1ppm。

- 17、光学系统：光栅后分光，波长范围340-850nm,≥16个波长，吸光度线性范围：0-3.5Abs。

- ▲18、温控方式：固体直热，无需添加任何耗材，免维护免保养。

- 19、急诊测试：支持任意样本架位急诊优先，开机任意状态下≤1分钟启动检测。

- ★20、试剂位：全开放

- ★21、室间质评：2024年全国常规化学按仪器分组，按常规葡萄糖统计实验室数≥240家（提供室间质量评价报告）。

- 22、系统对接：预留网口，可免费无缝接入实验室管理系统（LIS），实现实验数据实时传输

- 23、售后服务：所投产品生产厂家针对本次招标项目的厂家售后服务承诺函

- 24、设备资质：医疗器械注册证，提供证明材料，加盖原厂公章

- ▲25、设备使用年限：≥10年

- 26、生产日期要求：设备的生产日期须在2025年1月1日及之后

- 血细胞分析仪

- ★1、血液报告参数：≥37个

- ★2、体液模式：支持胸水、腹水、脑脊液等细胞计数及分类，报告参数≥6个；

- 3、检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100个/小时，具备RET检测功能

- ▲4、用血量：全血全自动/手动进样≤100μl，预稀释模式≤60μl；

- ▲5、血小板检测通道：具备单独低值血小板通道，确保检测准确性

- ▲6、血小板精密度：PLT值在125 ×10^9/L～350 ×10^9/L时≤3%；PLT值在20×10^9/L～100 ×10^9/L时，精密度需≤5%（需提供证明）

- 7、质控品：红细胞主要成分为人类细胞，避免种属差异、基质效应导致的偏差，确保溯源性与临床样本可比性（以质控注册证、说明书为准）

- 8、校准品：提供原厂校准品及溯源报告。可校准 WBC、RBC、HGB、HCT、PLT、RET（以注册证为准）。

- 9、稀释液配置：提供常规稀释液+浓缩稀释液，浓缩稀释液支持不停机换试剂，便于操作且节省存储空间

- 10、审核规则与软件：具备全国三甲医院多中心建立及验证的自动审核规则（已发表核心期刊，可提供证明），标配智能审核软件，提升科室报告审核效率

- ★11、室间质评：2025年第一次全国卫生健康委临检中心全血细胞计数能力室间质评中，所投品牌需具备单独分组，且上报家数≥230家。

- 12、售后服务：所投产品生产厂家针对本次招标项目的厂家售后服务承诺函

- 13、系统对接：预留配置网口，可免费且无缝接入实验室管理系统（LIS），实现实验数据的实时传输

- 14、设备资质：医疗器械注册证，提供证明材料，加盖原厂公章

- 15、生产日期要求：设备的生产日期须在2024年7月1日及之后