紫外线恒时灯设备参数要求

1、杀菌原理：壁挂式上层空间照射紫外线空气杀菌装置，人机共处。

2、至少20m³空间内且不借助外界的风机或风扇的情况下，对分枝杆菌1小时杀灭率≥99.9%。

3、空气模拟现场消毒实验，≤1小时的消毒时间内，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。

4、空气现场消毒试验，对约60立方室内空气自然菌的消亡率＞90%。

5、紫外线灯管的使用寿命不低于10000小时。

6、紫外线输出强度可调节,调节范围大于50%-100%。