肺功能测试系统技术参数

1 产品名称用途

1.1 产品名称：肺功能测试系统

1.2 产品用途：用于人体的肺功能参数测量：常规肺通气功能模块适用于患者进行通气功能测试。肺弥散功能模块适用于患者进行一口气弥散残气测试。呼吸压力功能模块用于适用于患者呼吸压力参数测试。

2 功能模块与参数

2.1 常规肺通气模块

★2.1.1 传感器类型：双向金属筛网压差式传感器，或采用超声流量传感器，非压差式流量传感器。

2.1.2 流量测量范围：0～16L/s。

2.1.3 容量测量范围：0～20L；分辨率：0.01L。

2.1.4 舒张试验：可进行支气管舒张试验。

▲2.1.5 质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。

2.1.6 标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。

▲2.1.7 流速传感器配备2个，供用户替换使用。

▲2.1.8 流速传感器使用年限不低于5年（提供产品注册说明书举证）。

2.1.9流速传感器头部可徒手拆卸，可浸泡消毒；用户可自行购买通用口径可拆卸式咬嘴和一次性肺功能仪用过滤嘴。

2.1.10 常规肺通气模块手柄具有屏幕显示及语音提示功能（需提供产品注册说明书举证）。

2.2肺弥散、残气检测模块

2.2.1 测量参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。

★2.2.2 使用He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合气体作为弥散残气的测试气体。

2.2.3 CO传感器为电化学传感器。

2.2.4 CO传感器测量范围：0%-0.300%；精确范围：±0.3%；He传感器测量范围：小于等于9.5%；精确范围：±0.3%。

▲2.2.5 肺弥散模块的四通阀、阻断阀使用年限不低于5年（须提供产品说明书）

2.2.6 使用肺弥散模块时，预热时间不超过20分钟。

▲2.2.7 自动监测口腔压，避免漏气对弥散测试的影响

2.3 呼吸压力测试模块

2.3.1 评估参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。

2.3.2 压力测量范围：±20kPa；精确范围：±2%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。

2.3.3 检测过程激励式动画操作界面。

2.3.4 具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练结果可生成相应报告。

▲2.3.5可单独生成呼吸肌力测试报告

3.耗材方面

- ▲3.1 一次性呼吸肺功能仪过滤器（或嘴）耗材需开放通用；

4 系统及数据连接

4.1 传输连接：支持USB/RS232数据线传输。

2.2 系统连接：配备肺功能测试系统软件，包括：电脑端软件；支持电脑端测试数据上存至服务器端保存。

- 5、售后服务及其他要求：

5.1提供原厂质保服务，售后响应：接到客户联系后2小时内响应，6小时内达到现场，终生供应零配件、售后服务和一次性呼吸过滤器等服务；