经颅直流电刺激仪

1.设备主机通道数≥2；

2.接触质量：具有阻抗检测功能，可实时显示阻抗质量；

3.参数设定：系统内置不同模式治疗方案，也可根据临床与科研需求设置病症、治疗模式、治疗时间、刺激时间、暂停时间、脉冲频率、刺激强度、阴极部位、阳极部位等；

★4.tDCS模式设置可调，最大输出电流≤2mA；（需提供注册证附件加盖制造商公章或第三方检验报告进行佐证）

5.电流精度：误差≤±10%设定值；

6.电流控制：刺激过程中可实时调节电流输出强度；

7.脉冲宽度设置可调，最大脉宽≤1ms；

8.脉冲频率设置可调，最小脉冲频率≥5Hz；

★9.刺激时间设置可调，最大刺激时长≤60min；（需提供注册证附件加盖制造商公章或第三方检验报告进行佐证）

10.刺激模式≥4种刺激模式；

11.安全保护功能：刺激过程中，可进行治疗“暂停”或“继续”，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。

12.移动端：至少提供2台移动便携设备。

■13.拓展功能：支持后期拓展增配移动便携设备，拓展增配数≥20；（用产品说明书、技术要求、第三方检验报告等证明）

14.工作环境：移动便携设备可独立运行，脱离主机且无需联网或蓝牙连接；

■15.配件要求：具备矩形理疗电极片、耳部电极，配备多部位电极线（≥4部位）可进行多部位（高精度）治疗。（用产品说明书、技术要求、第三方检验报告等证明）

16.全中文操作系统，配套的管理软件系统支持病历信息管理，可新建病历信息：病人姓名、出生日期、性别、病历号、治疗次数、科室、床号等信息，查询框输入“病人姓名/病历号/姓氏”可查询所需病历。

17.治疗方案：可根据患者的治疗记录进行选择或建立新的治疗方案。内置治疗方案，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗方案。

18.工作状态显示：显示各通道运行状态、治疗剩余时间、当前通道治疗病人姓名、治疗方案以及负载阻值等

19.治疗记录：治疗完成后设备自动生成并保存治疗记录。进入治疗记录窗口，可查看、删除或打印历史治疗记录。

■20.治疗提示音：可设置治疗提示音，治疗时间结束或终止治疗会播放语音提示。（用产品说明书、技术要求、第三方检验报告等证明）

21.报告打印：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板，医院名称、科室等信息可编辑。支持打印单人治疗记录、多人治疗记录。

22.支持对接医院HIS系统。

持续正压通气治疗机

1、治疗模式:CPAP、AutoSet、AutoSet For Her

2、压力：4－20厘米水柱

3、EPR呼气释放及轻松呼吸

*4、低惰性双扇页涡轮动力技术

*5、AutoRamp自动升压延迟/入睡起点监测

*6、AutoSet Response舒缓升压功能

7、探测识别、相应呼吸暂停、气流限制、鼾声及RERA事件

8、压力调节步长精度：0.2厘米水柱

9、超静音设计：低于24分贝

10、自动海拔高度自动调节

11、自动启动/停止功能

12、自定义提醒系统

13、患者提示系统

14、加热管路，智能温控系统

15、患者管理系统

15.1、快速查看中文菜单

15.2、治疗顺应性检测：AHI\压力、漏气、中枢性呼吸暂停指数（CAI）、RERAs（呼吸努力相关性微觉醒）报告、CSR监测与报告

16、数据存储及回放

16.1、总体使用小时和过程

16.2、365天使用数据的过程 (AHI指数, 漏气 、压力)

16.3、365天总过程数据（AHI指数, 漏气 、压力）

- 17、远程数据管理

17.1远程数据管理云平台（AirView）治疗护航计划，轻松查看治疗数据

17.2患者自我管理应用（呼理家），帮助患者正确使用呼吸机，达到治疗目标，从而提供依从性

睡眠监测仪（脑电）

- 导联数12导：其中EEG：3导；EOG：2导；EMG：2导；鼾声：1导；体位：1导；血氧饱和度：1导；脉率：1导；环境光：1导。

2. 基于AASM标准的硬件配置，使用头戴式扣式电极传感器，最高采样频率：2000HZ。

- ✭主机头戴一体化设计，设备无需连接软件设置患者信息，可直接启动记录。

- 主机重量120克，具备32GB存储容量，使用2000mAh锂电池供电，长城多夜监测记录，可连续记录数据48-72小时数据，避免首夜效应。

- 内置6轴运动传感器，可精确探测患者体位。

- 主机具备开机自检功能，用于检测设备是否处于良好的待机状态。

- ✭主机与腕表无线蓝牙连接，亦可脱离腕表单独记录，通过腕表可查看传感器连接情况，也可实时查看各导联阻抗情况，保证数据的完整性、准确性。

- ✭可通过蓝牙连接平板或手机APP，实时查看传感器连接状态和信号质量、电池余量等信息。

- 全中文导航式软件设计，操作界面简单，方便易用。

- 具备基于AASM分期规则的AI智能算法，集成及学习RPSGT的手工分期标准， 可精准识别波形，具备自动标记及分析睡眠事件的功能。

- 内置全中文报告模板，也可自定义报告模板。

- 软件具备全自动和手动分析数据的功能，可出具标准的睡眠结构报告。

- 具备病人数据管理功能，有效筛选患者数据，便于评估失眠患者的长期治疗效果。

睡眠呼吸筛查

1、设备适用于儿童及成人。

★2、二类医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数。

★3、设备原始采集而非软件分析指标的通道数≥12导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、 胸腹呼吸（独立 RIP 胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、 胸部主机内置 9 轴加速度传感器、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、无线外接扩展通道参数等。

4、软件分析参数定义符合AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册。

★5、设备小巧轻便，腕部主机重量≤100g（带电池），可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记夜间事件，监测过程中患者可自由活动。

6、设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。

★7、≥2种触发启动监测模式，≥2种以上血氧可选择，满足不同患者不同监测场景需求。

8、腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s。

9、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备，并支持通过软件进行远程操控，实时修改设备参数。

10、设备具有环境光监测功能，自动识别出关灯和开灯时间。

11、可连续记录，存储并保留最近三个患者的睡眠数据，无需手动删除。

12、具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

13、实时在线记录具有血氧过低报警，阈值自由设定，血氧过低时中控室电脑端会发出报警提醒。

14、分析软件具有全中文操作界面，具备国家版权局登记的睡眠监测仪实时控制与管理软件、多导睡眠监测与记录软件的两份软著证。可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。

15、软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧、氧减、心率、脉率、呼吸事件、体动、体位的趋势图。

16、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

- 17、模块化设计，所有型号可实现通配升级，无需更换主机。

18、软件终身免费升级。