化学发光仪

1、测定方法：化学发光法

★2、可开展项目：TB-IGRA（结核分歧杆菌特异性细胞免疫反应）

▲3、可拓展项目：肝纤五项（透明质酸、Ⅲ型前胶原N端肽、Ⅳ型胶原、层粘连蛋白、甘胆酸）、呼吸道病原体抗体（肺炎支原体IgG抗体、肺炎支原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、肠道病毒71型IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体、副流感病毒IgM抗体、嗜肺军团菌IgM抗体）、贫血三项（铁蛋白、叶酸、维生素B12）、真菌（1-3）-β-D-葡聚糖、肌钙蛋白I、肌红蛋白、异常凝血酶原

★4、检测通量：≥180测试/小时

5、进样模式：原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先，仪器独立进样区。

▲6、加样针：特氟龙涂层加样钢针，减少耗材，携带污染率≤10-6 

7、加样精度：CV≤2%

8、样本稀释：支持自定义倍数和固定倍数自动稀释

▲9、复测功能：支持自动复测、自动测试关联项、超限自动稀释复测

10、试剂位：≥24个，在机冷藏功能，温度2-10℃

11、试剂更换：支持不停机更换试剂

12、底物放置：单机可放置底物≥2瓶，方便操作。

▲13、远程功能：支持远程协助、软件升级、故障预警等功能

14、系统对接：预留配置网口，可接入实验室管理系统（LIS），实现实验数据实时传输，费用包含在本次招标范围内。

15、设备使用年限：≥7年

16、设备生产日期不早于2025年7月1日

血沉仪参数

★1、检测项目与功能：支持血沉值（ESR）、红细胞压积值（Hct）双项目检测，两种模式可任意切换；可自动换算血沉方程 K 值，实时显示红细胞动态沉降曲线；​

血沉测量范围：采用魏氏法，测量范围 0mm～140mm，符合临床检测需求；3、检测时间设置：血沉值支持 30 分钟、60 分钟双档位选择，红细胞压积检测实现即插即读，提升检测效率；​

4、测量原理：采用红外线扫描技术，自动循环实时识别红细胞与血浆界面，检测更精准；​

▲5、测量精度：血沉值测量精度≤±1mm，满足临床检测准确度要求；​

▲6、检测重复性：①0～10mm/h 样本，检测结果标准差（SD）≤1.5mm/h；

②＞10mm/h 样本，检测结果变异系数（CV）≤15%；​

7、通道一致性：不同检测通道间测试结果变异系数（CV）≤4%，保障多通道数据可靠性；​

8、样品适配性：真空采血管可直接上机检测；样品量异常时仪器自动识别并发出提示，减少操作误差；​

★9、检测通道配置：配备≥20 孔检测通道，支持多通道同步批量检测，实现样本即插即用；​

★10、质控与温度修正：具备双水平质控功能，满足实验室室内质控需求；15～30℃环境下，可自动将血沉值修正至 18℃对应值；​

11、检测可靠性：内置水平仪确保样本垂直静置，检测状态实时显示；出现异常样本时自动报警，降低误诊风险；​

12、生物安全防护：采用全自动封闭检测模式，避免生物样本暴露，无生物污染风险；​

13、操作便捷性：配备触摸屏操作界面，搭载互动式中文菜单；内置热敏打印机，可自动 / 手动打印结果；封闭检测中实时显示各样本进度，操作直观高效；​

14、数据与通讯：支持 LIS/HIS 系统数据传输，配备标准数据接口，实现实验室信息一体化管理；​

15、设备资质：具备医疗器械注册证，需提供加盖原厂公章的资质证明材料，符合医疗器械监管要求；​

16、生产日期要求：设备生产日期须在 2025 年 7 月 1 日及之后
单道移液器参数

1、可调量程：0.1-2.5μL、0.5-10μL、2-20μL、10-100μL、20-200μL、30-300μL、100-1000μL，数量按需配送；
★2、材质：高科技材质，量轻（＜85g）、低操作力、坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

3、设计：人体工程学设计，减少手/手臂/肩膀用力，避免手部重复性劳损；

▲4、吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头气密性与移液均一性；​

▲5、显示：四位数体积显示，精确至小数点后两位，可精准设置移液体积；​

6、操作：体积视窗前置，便于观察，支持单手设定体积及操作；​

▲7、通用性：具有密度调节窗口，适配不同密度液体；​

8、维护：下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

9、吸头系统：采用开放式吸头系统，不仅适配本供应商提供的吸头，还兼容第三方吸头，提升使用灵活性；

10、安全设计：配备量程锁功能，可有效防止移液操作过程中出现意外的体积变化，保障移液精度；

★11、消毒：可整支高温高压灭菌 + 紫外线消毒，操作安全；

12、配件：提供实验室专用配件，含移液器临时标记 / 标签工具，及移液器旋转架、通用支架、墙壁安装支架等；

13、校准和维护：提供校准、维护服务，及备用零件（如低压部件、弹簧），方便移液器维修；

14、认证：提供加盖生产厂家公章的CE认证证书；​

多道移液器参数

1、可调量程：0.5-10μL，数量按需配送；
★2、材质：高科技材质，量轻（＜85g）、低操作力、坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

3、设计：人体工程学设计，减少手 / 手臂 / 肩膀用力，避免手部重复性劳损；

▲4、吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头气密性与移液均一性；​

▲5、显示：四位数体积显示，精准设置移液体积；​
6、操作：体积视窗前置，便于观察，支持单手设定体积及操作；​

7、数据：内置 RFID 芯片，可读取或添加数据；

▲8、通用性：具有密度调节窗口，适配不同密度液体；

9、通道设计：数字通道标识，保持统一方向移液，确保移液均一性与精准性；​

10、通道拆卸：可拆卸单独通道设计，保证移液精准，节省维修成本；​

11、维护：下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

★12、消毒：可整支高温高压灭菌 + 紫外线消毒，操作安全；

13、配件：提供实验室专用配件，含移液器临时标记 / 标签工具，及移液器旋转架、通用支架、墙壁安装支架等；

14、 校准和维护：提供校准、维护服务，及备用零件（如低压部件、弹簧），方便移液器维修；

15、认证：提供加盖生产厂家公章的 CE 认证证书；​

​
自动脱帽离心机

1、最高转速：≥4000r/min，转速精度≤±10r/min；​

★2、相对离心力：最大相对离心力≥3030×g，支持自动计算 RCF 值；​

3、最大管数：最大离心管数≥60 支，满足批量处理需求；​

4、适配规格：兼容 100mm、75mm 两种长度离心管，适配长 / 短管帽；​

5、定时功能：定时范围 1s～99min59s，覆盖不同离心时长场景；​

6、驱动系统：采用交流变频电机驱动，转速控制精度高；​

7、升降速性能：具备快速升 / 降速功能，提升实验效率；​

8、噪音控制：整机运行噪音≤65dB (A)，保障实验室低噪环境；​

★9、核心配置：配备≥60 孔自动脱盖转子 1 套（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3030×g）；​

▲10、自动脱盖功能：支持真空采血管自动脱盖，脱盖成功率＞99%；​

▲11、平衡防护：配备特殊减震器，具备自动平衡功能，避免失衡风险；​

12、气溶胶密封：门盖机身采用双层密封圈，腔体与电机通过橡胶密封圈对接，防止气溶胶外泄；​

▲13、生物安全配件：可选配生物气密性挂杯，每个吊杯配置独立硅胶垫生物安全气密罩，防止气溶胶及液体外泄；​

16、操作安全：大屏幕液晶显示（操作简便），配备电子门锁（安全性能强）；

17、资质与生产日期：①通过 ISO9001 (2015)、ISO13485 (2016) 认证及国际 CE 认证；②设备生产日期须在 2025 年 7 月 1 日及之后；

低温高速离心机

★1、最高转速：≥18500r/min，转速精度≤±10r/min；​

★2、相对离心力：最大相对离心力≥29300×g；​

3、最大处理容量：支持≥4×100ml，满足中大容量离心需求；​

4、转子选配数量：可选配转子不少于9款，适配多场景实验；​

★5、配置：

核心转子 1（24×1.5/2.0ml 角转子）：最高转速≥16000r/min，最大相对离心力≥24843×g；​

核心转子 2（12×5ml 角转子）：最高转速≥16500r/min，最大相对离心力≥19480×g；​

核心转子 3（6×50ml 尖底角转子）：最高转速≥12500r/min，最大相对离心力≥16593×g；

核心转子 4（6×8×0.2ml PCR 角转子）：最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥16020×g；​

核心转子 5（8×15ml 尖底角转子）：最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥15364×g；

★6、温度：温度设置范围 - 20℃～+40℃，控制精度 ±1℃，支持预冷功能，满足低温离心需求；​

7、噪音控制：整机运行噪音≤62dB (A)，保障实验室低噪环境；​

8、升降速曲线：具备 10 档加速曲线 + 10 档减速曲线（含 10 档自定义档位），适配不同样本需求；​

9、运行辅助功能：具备转子识别、点动功能，采用变频压缩机组驱动；​

10、定时范围 ：支持 1s～99min59s、 1min～99h59min 定时，满足实验需求；

11、定时模式：提供启动计时、到转速计时、连续计时三种模式，灵活适配实验流程；​

▲12、气溶胶防护：可配备第三方认证的气密性角转子，防止气溶胶及液体外泄；​

13、安全保护 ：具备超速、超温、电机过热三重保护，保障设备与样本安全，配备门盖自锁功能，运行时门盖无法开启；

14、设备防护：①采用不锈钢内套 + 保护套设计，提升设备耐用性；②设有冷凝水槽及防护结构，避免冷凝水集聚腐蚀，延长仪器寿命；

15、操作设计：①操作界面：配备高清触摸屏控制，显示直观，操作便捷；②程序管理：支持多组程序设置与简易命名，方便实验时快速调取；​

16、结构设计：前板、门盖采用一次模具成型工艺，符合人机工程学，提升使用舒适度；

17、生产日期要求：设备的生产日期须在 2025 年 7 月 1 日及之后；
台式低速离心机

1、最高转速：≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；​

2、相对离心力：最大相对离心力≥4300×g，支持自动计算及设置 RCF 值；​

3、最大离心杯容量：支持≥4×250ml 离心杯，满足大容量处理需求；​

★4、转子兼容规格：适配转子可兼容 16 支 50ml 尖底管、36 支 15ml 尖底管、80 支 5ml 采血管，适配多实验场景；​

★5、核心转子配置：配备 32×15ml 水平转子，含 5ml/10ml 适配器；​

6、转子性能参数：32×15ml 水平转子最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥2800×g；7、定时功能：定时范围 1min～99min，覆盖常规离心时长需求；​

8、控制方式：采用微机控制，操作精准稳定；​

9、驱动系统：搭载直流无刷电机（无碳刷、免维护），降低后续维护成本；​

10、外壳防护：采用全钢制外壳，具备防腐蚀、抗冲击性能，提升设备耐用性；​

11、平衡功能：具备自动平衡功能，避免离心失衡导致设备损坏或样本泄漏；​

12、密封设计：门盖机身双层密封圈，腔体与电机采用橡胶密封圈对接，长期使用密封性好；13、门锁安全：配备电子门锁，运行时门盖无法打开，保障操作安全；​

14、资质与生产日期：①通过 ISO9001 (2015)、ISO13485 (2016) 认证及国际 CE 认证；②设备生产日期须在 2025 年 7 月 1 日及之后；
