人工肝支持系统技术参数

、治疗模式要求

1、具备持续性血液滤过、持续性血液透析滤过、单纯血浆置换、双重血浆置换、血浆吸附等血液净化治疗功能。
2、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释.

★3、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。

（二）、技术参数要求
1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形.

▲2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵.

▲（1）血液泵流速：≥0，15～225mL/min

（2）滤过液泵流速：≥0，5～120mL/min

（3）透析液泵流速：≥0，2～50mL/min

（4）置换液泵流速：≥0，4～120mL/min

3、具备独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s.

▲4、具备两组振摇夹持器，开启可自动摇摆。

▲5、具备≥6个压力监测：

动脉压监测范围： －300～300mmHg，±10mmHg

滤器入口压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

静脉压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

一级膜外压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

血浆入口压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

二级膜外压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

▲6、具备二组管路截止阀。

7、两面板加温器方式，35～38℃

8、电子秤≥3个，称重范围：0～10Kg

9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积≤0.02ml, 气泡报警限值不小于100ul.

10、补液断流，超声波检测方式.

11、滤液断流，超声波检测方式.

12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一.

13、液面监测：静电容量变化方式.

14、后备电源：电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min.
15、耗材要求：管路和滤器可拆分，可兼容多品牌的耗材（含国产耗材），满足临床多种需求，能够根据临床需求提供定制型管路.

★16、设备注册证不限用于成年患者的血液净化治疗。

17、售后服务：所投产品生产厂家针对本次招标项目的厂家售后服务承诺函。

